## Slide 1
機器マスタ
医療機器履歴
点検結果
点検表マスタ
点検項目マスタ
機器区分マスタ
アクションマスタ
部署マスタ
保管場所マスタ
ユーザーマスタ
メーカーマスタ
医療機器管理台帳（ビュー）
__LOG（動作ログ）
医療機器DX台帳
データベース ER 図
Google スプレッドシート ／ 全11テーブル + 台帳ビュー + 動作ログ
2026年10月19日

## Slide 2
全体構成
11テーブル + 台帳ビュー
マスタ系
トランザクション系
ビュー（導出）
メーカーマスタ
部署マスタ
ファイルBOX
Google ドライブ
ユーザーマスタ
アクションマスタ
保管場所マスタ
医療機器管理台帳（ビュー）
機器マスタ
医療機器履歴
点検結果
機器区分マスタ
点検表マスタ
点検項目マスタ
1 : N
1 : N
最新値を集計

## Slide 3
コア：機器 → 履歴 → 点検結果
トランザクションの中心
機器マスタ
管理番号
機器名
機器区分ID ＋機器区分名
メーカーID ＋メーカー名
クラス分類
型番
製造番号
資産番号
使用開始日
保守契約有無
部署ID ＋部署名
保管場所ID ＋保管場所名
拠点
ステータス
ファイルBOXID
備考
PK
FK
FK
FK
FK
医療機器履歴
履歴ID
管理番号
アクションID
職員番号(実施者)
部署ID
保管場所ID
点検表ID
登録日時
実施日
総合判定
故障内容／対応内容
備考
PK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
AU
点検結果
履歴ID
点検項目ID
入力値
PK,FK
PK,FK
1 : N
1 : N
点検結果の主キー
履歴ID × 点検項目ID の複合キー。1回の点検（履歴1件）に対して、点検表の項目数ぶん行が並ぶ縦持ち構造。
実施者・実施日・総合判定は履歴側に持つので、ここは値のみで済む。

## Slide 4
点検の定義まわり
機器区分 → 点検表 → 点検項目
機器区分マスタ
機器区分ID
機器区分名
特定保守管理医療機器
点検表ID ＋点検表名
部署点検周期(月)
業者点検周期(月)
表示順
有効
備考
PK
FK
点検表マスタ
点検表ID
点検表名
機器区分ID
点検区分
表示順
有効
備考
PK
FK
点検項目マスタ
点検項目ID
点検表ID ＋点検表名
表示順
項目名
入力形式
必須
備考
PK
FK
1 : N
1 : N
点検表の引き方
点検表は 機器 → 機器区分 → 点検表 の一本道で決まる。区分を変えれば対象機器の点検表が一斉に切り替わる。点検表マスタの機器区分IDは区分側に合わせて自動で入る。
一方、医療機器履歴の点検表IDは残す。実施した時点でどの点検表を使ったかのスナップショットで、後から点検表を改訂しても過去の記録が壊れない。
点検周期
部署点検・業者点検それぞれの周期(月)を区分に持ち、次回予定日の計算根拠になる。

## Slide 5
組織・人・場所のマスタ
部署を軸に紐づく
部署マスタ
部署ID
部署名
表示順
有効
備考
PK
保管場所マスタ
保管場所ID
保管場所名
部署ID ＋部署名
拠点
表示順
有効
備考
PK
FK
ユーザーマスタ
職員番号
ユーザー名
部署ID ＋部署名
有効
備考
PK
FK
1 : N
部署IDの流れ
部署マスタ → 保管場所マスタ・ユーザーマスタ・機器マスタ（設置部署）・医療機器履歴（実施部署）の4方向に伸びる。保管場所は部署に属するので、機器の部署と保管場所の部署が食い違う組み合わせは保存時に止める。部署の担当者は持たず、人の情報はユーザーマスタだけに置く。

## Slide 6
その他のマスタ
メーカー・ファイルBOX・操作種別
メーカーマスタ
メーカーID
メーカー名
電話番号
担当者
メールアドレス
ホームページ
表示順
有効
備考
PK
ファイルBOX（ドライブ）
テーブルは作らない。
Google ドライブに機器ごとの
フォルダを作り、そのIDを
機器マスタの ファイルBOXID
に持たせて紐づける。
アクションマスタ
アクションID
アクション名
ステータス更新
点検日更新
有効
備考
PK
履歴を動かす11種
導入／部署点検／業者点検／故障報告／故障出し／故障復帰／移設／貸出／返却／廃棄・紛失／その他報告
登録でステータスが変わる（その他報告は除く）。校正は業者点検に統合。

## Slide 7
医療機器管理台帳（ビュー）
18列すべて導出可能 ／ 手入力しない
管理番号 ← 機器マスタ
機器名 ← 機器マスタ
機器区分 ← 機器区分マスタ
メーカー ← メーカーマスタ
型番 ← 機器マスタ
製造番号 ← 機器マスタ
設置部署 ← 部署マスタ
保管場所 ← 保管場所マスタ
ステータス ← 機器マスタ（履歴で更新）
最終点検日 ← 履歴／部署点検の最新
次回点検予定日 ← 最終点検日＋部署周期
最終業者点検日 ← 履歴／業者点検の最新
次回業者点検予定日 ← 最終業者点検日＋業者周期
経過年数 ← 使用開始日から算出
特定保守管理医療機器 ← 機器区分マスタ
クラス分類 ← 機器マスタ
ファイルBOX ← Google ドライブ
備考 ← 機器マスタ

## Slide 8
設計メモ
運用前に備忘ポイント
01
ファイルBOXはドライブ
機器ごとのフォルダに取説・写真を置く。種別はファイル名の先頭。
代表写真は __thumb.jpg で1台1枚。マスタは作らない。
02
履歴を直せるのは3種類
点検・故障報告・その他報告は履歴画面で直せる。
それ以外は打ち消しのアクションを新しく登録して経緯を残す。
03
マスタのID列には名前列も
IDだけだと人がシートを見て読めないので、名前の列も並べる。
マスタを直すと refreshAllFv() が貼り直す。履歴は持たず表示時に引く。
04
点検表の改訂に備える
点検項目マスタは論理削除（有効フラグ）で。
物理削除すると過去の点検結果が参照先を失う。